ATTREZZATURE GENERALI PER ANATOMIA PATOLOGICA

Aggiudicazione per singolo Lotto

LOTTO N.1 Centralina per paraffina con piastra raffreddante

Importo a base d’asta Euro 20.000,00

- Distributore di paraffina con superficie di lavoro ampia  e  con protezione della mani contro il calore

- Provvisto di lampada a luce fredda, commando manuale ed a pedale per l’erogazione paraffina, 6 posizioni per le pinze, regolazione flusso paraffina e drenaggio paraffina in eccesso in combinazione con cassetto raccolta

- Provvisto di un timer per  l’accensione e lo spegnimento automatico per ogni giorno della settimana, separatamente per il serbatoio e la piastra di lavoro

- Temperature: 	Serbatoio: Da 30°C a 70°C

Piastra calda: da 30°C a 70°C

Punto freddo: Da -5°C a +5°C

Pinzette: 90°C

- Volumi: 	Serbatoio: 3,5 litri

Raccolta eccesso paraffina: 2 litri

- Normative di sicurezza: 	89/336/CEE Compatibilità elettromagnetica

73/23/CEE Bassa tensione

DIN EN ISO 9001

VDE 701

CEI 66.5

- Provvisto di unità termica per il preriscaldamento e la preparazione di tutti tipi di formelle , range:  30°C …+75°C

- Provvisto di Piastra fredda in acciaio inox con raffreddamento rapido (110 Cassettine) range:  -15°C …+15°C

LOTTO N.2        IMMUNOCOLORATORE       Importo a base d’asta Euro 30.000,00

- Capacità di carico di almeno 40 vetri

- Disponibilità di almeno 60 reagenti per ogni singola corsa

- Sistema aperto all’impiego di qualsiasi reattivo presente in commercio (anticorpi, sistemi di rivelazione, tamponi)

- Temperatura di lavoro: ambiente

- Possibilità di scegliere la zona di dispensazione dei reattivi e di dispensazione di volumi variabili di reattivo.

- Possibilità di variare, da parte dell’operatore,  ogni singolo passaggio della corsa immunoistochimica

- Possibilità di dispensare un volume minimo di reagente, per singolo vetro, di 100 microlitri e massimo di 200 che siano sufficienti a coprire l’intera sezione e a garantire la qualità delle reazione.

- Nessun vincolo all’uso di accessori e/o consumabili (quali puntali e tamponi dedicati)

- Rapporto di lavoro visualizzabile in ogni momento durante la corsa immunoistochimica, che consenta di m monitorare ogni singolo passaggio ed eventualmente intervenire per fermare e riavviare la corsa dal punto di fermata.

- Inserimento casuale dei vetri:codice a barre

- Possibilità di caricamento dei vetri in continuo

- Possibilità di avere una funzione di “Urgenza” per i vetri che consente di “processare” dei vetri prescelti con priorità rispetto ad altri.

- Possibilità di effettuare metodiche di colorazioni speciali sullo strumento con un software dedicato appositamente allo scopo.

- Possibilità di Programmazione della corsa attraverso programmi/pannelli reimpostati.

- Sistema di verifica dei volumi di reattivo necessari per la corsa impostata (anticorpi e sistemi di rivelazione)

- Calcolo statistico dei consumi di reattivi

- Stampante per codice a barre interfacciata con il software dell’immunocoloratore.

- Separazione scarichi tossici dai tossico-nocivi e rispondenza a norme CE

- Idoneo per preparati in paraffina, tessuti congelati e citologici.

- Possibilità di corsa in notturna

LOTTO N. 3        MICROTOMO ROTATIVO  Importo a base d’asta Euro 25.000,00

- Microtomo rotativo con retrazione automatica

- Spessore delle sezioni regolabile da 0 a 60 micron, con incrementi di 1 micron

- Avanzamento del campione fino a 5,6 millimetri con escursione del blocco portalama fino a 44 mm

- Corsa orizzontale: totale 49,6 mm

- Arretramento circa 50 micron

- Corsa verticale 56 mm

- Indicatore di avanzamento a visore

- Manovella con blocco di sicurezza

- Protezione totale della lama

- Sgancio rapido per lame a basso profilo

ASPIRALIQUIDI

- Dispositivo costituito da una pompa a vuoto per  aspirare i liquidi organici e  raccoglierLi  in un contenitore trasparente

- Possibilità di utilizzare contenitori monouso da smaltire nei rifiuti speciali

- Filtro antibatterico

LOTTO N. 4       PROCESSATORE  Importo a base d’asta Euro 70.000,00

- Processatore con 15 vaschette ciascuna chiusa con coperchio per la processazione di 2 cestelli da 220 cassettine per un totale di 440 cassettine alla volta .

- Interruzione programma con accesso ai campioni.

- 15 programmi diversi, programma weekend e metodiche breve in più programma riciclo paraffina e pulizia cestello

- Processazione contemporaneamente di  440 cassettine

- Gruppo di continuità integrato con autonomia di 30 minuti.

- Temperatura da 30°C a 70°C

- Volume Totale 3,5 litri

- Volume di processazione  2,3 litri

- Tempo: da 5 minuti a 10 ore per stazione

- Vuoto e pressione alternati e regalabile per stazione

- Filtro a carbone in pannello assorbente impregnato di carbone attivo, possibilità di collegamento esterno.

- Allarme Visivo e acustico con possibilità di connessione esterna

- Alimentazione: 230V AC +/-10% 50Hz

- Assorbimento: 850 VA

Le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà agli arredi ed alle attrezzature proposte di essere prese in considerazione.

Assistenza

L’assistenza fornita, i tempi di intervento tecnico ordinario e straordinario, saranno oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- tempi di intervento e di risoluzione dei guasti;

- indicazione dell’ubicazione del magazzino ricambi ed indicazione della provenienza del personale tecnico adibito all’assistenza.

- Progetto di corsi di formazione

- Altre caratteristiche del servizio di assistenza.

L’aggiudicazione dei lotti 1) 2) 3) 4)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. B) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

Contratto Full-Risk ( per i Lotti 1) 2) 3) 4) )

contenuto della busta C, per il periodo post-garanzia, l’Offerente, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…