ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER CHIRURGIA PLASTICA

Aggiudicazione per singolo Lotto

LOTTO N.1	 N.1 DERMATOMO   ELETTRICO      Importo a base d’asta Euro 12.000,00

Dermatomo elettrico, autoclavabile, completo di manipolo, centralina elettrica, cavo elettrico, cassetta autoclavabile, placche e cacciavite.

Caratteristiche

Il peso del manipolo non deve essere superiore ad un chilogrammo;

la velocità non deve essere inferiore a 5500 cicli/minuto;

La sterilizzazione in autoclave deve avvenire a circa 132/133 gradi centigradi per circa 4-6 minuti;

I tempi di essiccamento non devono superare gli 8 minuti circa;

L’impugnatura del dermatomo deve essere ergonomia.

Deve comprendere le placche per regolarizzare le dimensioni della larghezza del prelievo di cute con le seguenti dimensioni:

placca da     2,5 cm

placca da     5    cm

placca da    7,5  cm

placca da  10,00cm

La Ditta deve:

- specificare se è necessario o meno la lubrificazione della strumentazione ad ogni sterilizzazione. Se la risposta è positiva specificare il tipo di materiale da utilizzare per la lubrificazione;

- elencare il materiale di consumo  ( lame sterili, viti per placche ecc.) necessario per l’utilizzo del dermatomo ed il relativo costo.

LOTTO N.2   MESH GRAFTER Importo a base d’asta 5.000,00

Composto da quattro diversi rulli per l’espansione degli innesti cutanei. Apparecchio autoclavabile per trattare lembi di pelle prelevati portandoli ad una struttura reticolare. Con possibilità di ingrandire il lembo iniziale con rapporti : 1,5 – 2 – 3 – 4. Completo dei seguenti accessori:

1) Cassetta di sterilizzazione autoclavabile;

2  Manico di arresto autoclavabile;

3) Rulli resettori di espansione per ingrandimenti:

1,5/1 – 2/1 – 3/1 – 4/1.

Materiale: Supporti per innesti da 20 cm  n.100 pezzi

LOTTO N.3 N.2 CASCHI CON LUCE FRONTALE Importo a base d’asta Euro 10.000,00

Caschi a luce fredda con lampada xenon (con luce di qualità e con luminosità non inferiore a 5.500° K) completi di sorgente luminosa. I caschi devono avere caratteristiche avanzate di ergonomicità e leggerezza. Il sistema ottico di distribuzione della luce deve avere un angolo di visuale non inferiore ai 130° in modo da provvedere ad una illuminazione coassiale e con supporto di direzione sterilizzabile in autoclave. Deve essere completo di n.1 lampada e di n.1 cavo ottico.

LOTTO N. 4        TRAPANO CHIRURGICO Importo a base d’asta Euro  15.000,00

Trapano a media velocità, (Velocità operativa max:25.000 giri/min. ad attivazione progressiva

Impostazione velocità:da 1.000 a 25.000 giri/minuto programmabile con incrementi di 1.000/2.000 giri/minuto

Coppia motrice:4,32  N x cm.Forza di estrazione della  fresa: non inferiore ai 5 Kg.)

micromanipolo versatile  con caratteristiche tali da renderlo utile nelle procedure di foratura, taglio e scultura delle piccole ossa. Adatto in specialità quali l'ortopedia, la chirurgia pediatrica, la chirurgia maxillofacciale e di plastica ricostruttiva.

Con un rapporto coppia/velocità che, permette di ottenere un ideale approccio chirurgico in quei casi ove sia richiesta una velocità non elevata con un'adeguata "forza torcente".

Da poter comandare manualmente attraverso una leva di comando o mediante  comando a pedale, autoclavabile.

La leva per il comando manuale deve essere asportabile in modo da permettere l'uso opzionale di una leva di lunghezza diversa e migliorare l'ergonomia del manipolo durante l'utilizzo col comando a pedale.

Con modalità semplice e rapida di inserimento e bloccaggio delle frese

L’apparecchio deve essere di peso contenuto e di lunghezza ridotta per consentire la massima visibilità del campo operatorio.

Completo di un’ampia varietà di lame, frese e accessori:

- Attacco angolato 20° per frese lunghe

- Attacco angolato 20° per frese extra lunghe

- Attacco contrangolo 70° per frese corte

- Attacco contrangolo 90° per frese corte

- Attacco retto per frese medie

- Attacco retto per frese lunghe

- Attacco retto per frese extra lunghe

- Attacco retto per laminectomie per frese lunghe

- Attacco retto con protezione tissutale per frese lunghe

- Leva di ricambio per azionamento manipoli

- Leva di ricambio lunga per azionamento manipoli

- Sistema per strumentazione per lipoplastica.

CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE:

L'apparecchiatura é provvista del marchio CE.

LOTTO N.5           N.1 Tourniquette Importo a base d’asta Euro 7.000,00

Apparecchio con due cavi di connessione e cavetto di calibrazione. Portatile o montabile e completo di apposito sostegno. Con supporto a rotelle per ATS. Completo di Bracciali riutilizzabili e Bracciali sterilizzabili.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 220V – 50 – 60 Hz circa

Potenza di entrata 53 Watt circa

Gamma di pressione del bracciale: 50 – 475 mm Hg circa

Regolazione della pressione: +/ - 3 mmflg rispetto al valore preselezionato circa

Precisione della pressione +/ - 4 mmHg circa

Batteria + caricabatteria incorporato: 12V – 1.9 Ah circa

Tempo di scarica della batteria: 60 minuti minimo circa

Conforme alle Direttive CE.

LOTTO N. 6            Microscopio operatorio   Importo a base d’asta Euro 60.000,00

Microscopio operatorio specifico per la microchirurgia della mano, chirurgia plastica e chirurgia maxillo-facciale.

- Stativo mobile a pavimento con ruote girevoli su 360° per un facile posizionamento in sala operatoria.

- Ampio sbraccio ruotabile di 360° intorno alla colonna con compensazione di pesi.

- Illuminazione coassiale mediante lampada alogena 12V 50W priva di ventola di raffreddamento e trasmissione della luce diretta possibilmente senza l’ausilio della fibra ottica.

- Lampada di riserva sul corpo ottico inseribile direttamente dall’operatore.

- Corpo ottico con variatore d’ingrandimento  e messa a fuoco motorizzata.

- Rapporto d’ingrandimento almeno 1:5 e tilting antero-posteriore e latero-laterale motorizzato.

- Obiettivo a grande campo.

- Dispositivo per coosservatore contrapposto a 180° di tipo modulare in grado di ottenere distanze variabili (simmetriche ed asimmetriche rispetto al punto di lavoro) tra i due cooperatori per una perfetta ergonomia.

- Corpo ottico con sistema a quattro percorsi ottici che permette ai due cooperatori di avere la medesima stereopsi ed il 100% della luce per entrambi.

- Possibilità di ruotare il corpo ottico di 180° mantenendo i comandi a pedale invariati per entrambi gli operatori.

- Tubi binoculari ad inclinazione variabile 0°-180°.

- Oculari a grande campo per portatori d’occhiale.

- Obiettivo con focale anche variabile che assicuri comunque un F=250 mm.

- Obbiettivi almeno da 200 mm a 400 mm.

Le apparecchiature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà alla apparecchiatura proposta di essere presa in considerazione.

AGGIUDICAZIONE :

L’aggiudicazione dei lotti n. 1) 2) 3) 4) e 5) della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

L’aggiudicazione del lotto n.6)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 38 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 40 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 50 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 50 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 50 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

Contratto Full-Risk (solo per i Lotti n.1 n.4 e n.6)

L’Offerente, per il periodo post-garanzia, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…

La quotazione economica del contratto Full-risk deve essere riportata tassativamente, pena l’esclusione, nella busta contenente Offerta economica, Busta C