Lotto  1   : EMATOLOGIA 

 Sistema richiesto:
 
•	N°1 analizzatore automatico  per la determinazione dell'emocromo completo di formula leucocitaria a 5 popolazioni, reticolociti  e degli eritroblasti con le caratteristiche di seguito elencate.
•	N° 1 Pc completo di stampante e monitor LCD almeno 15”,più interfacciamneto con LIS di laboratorio denominato GLA della ditta ACS di Trani

 Caratteristiche di minima del sistema

1.	Analizzatore automatico nuovo e di ultima generazione.
2.	Determinazione in completa automazione di Emocromo, formula leucocitaria a cinque popolazioni, 22 parametri ematologici e conteggio reticolociti incompleto accesso random. 
3.	Cadenza analitica superiore a 100 campioni/ora per Emocromo e formula leucocitaria. 
4.	Campionatore automatico con aspirazione da provetta primaria chiusa, caricamento in continuo  e capacità superiore a 100 campioni.
5.	Possibilità di esecuzione di esami urgenti in automazione ed in manualità
6.	Possibilità di richiesta casuale di solo Emocromo o solo formula leucocitaria, o solo reticolociti o eritroblasti.
7.	Identificazione positiva dei campioni con lettore di bar-code.
8.	Controllo di qualità giornaliero e cumulativo.
9.	Stampa dei risultati con referto paziente numerico, grafico e con formula leucocitaria costituita da almeno 5 popolazioni ed archiviazione dati di almeno 10.000 pazienti richiamabili .
10.	Reagenti pronti all'uso, calibratori secondo necessità, controlli su  tre livelli giornaliero. 
11.	Collegamento bidirezionale con Host computer a sistema di Gestione in uso nel Laboratorio “ G.L.A.” della ditta A.C.S.  di Trani (BA) e assistenza software di collegamento.

Requisiti principali oggetto di valutazione non in ordine di importanza

•	Metodologia analitica per la determinazione della serie rossa
•	Metodologia analitica per la determinazione della serie bianca
•	Metodologia analitica per la determinazione dell’emoglobina
•	Modalità di esecuzione dei reticolociti
•	Eventuali parametri aggiuntivi di interesse diagnostico
•	Sensibilità di discriminazione della formula leucocitaria
•	Indicazioni di eventuali altre popolazioni cellulari
•	Modalità di separazione delle varie popolazioni cellulari
•	Volume di campione utilizzato
•	Tossicità e nocività dei reagenti
•	Numero di reagenti in linea per i vari profili richiesti
•	Caratteristiche software gestionale dello strumento

Criteri di valutazione:60 punti/100

•	Metodologia analitica serie rossa per la migliore discriminazione delle anemie carenziali, con informazioni aggiuntive(max p.8)
	
•	Metodologia analitica di differenziazione leucocitaria (max p.8)	
•	Metodologia analitica dell’emoglobina (max p.8)
	
•	Informazioni diagnostiche aggiuntive sui reticolociti(max p.8)	
•	Informazioni diagnostiche aggiuntive(max p.8)	
•	Tossicità e nocività dei reagenti (max p.5)	
•	Assistenza tecnica:ubicazione ed organigramma e tempi di intervento(max p.5)
•	Adattabilità generale del sistema all’organizzazione interna (max p.10)	
 
ESAMI RICHIESTI: determinazioni annue

ESAMI RICHIESTI	Test/anno	
EMOCROMI	25.000	
RETICOLOCITI	2500	
ERITROBLASTI	2500	

La base d’asta per tale lotto è di euro 45000/anno