AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA

* * * * * * *


BANDO INTEGRALE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Art.  AUTONUM  – Indizione della gara

L’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)– con sede in Potenza, via della Fisica, n.18/c/d telefono 0971- 493711, telefax 0971-601083 – nel seguito definita brevemente Agenzia bandisce una gara con procedura aperta nella forma del pubblico incanto.

Art.  AUTONUM  –- Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione delle attrezzature di laboratorio da destinare al Dipartimento provinciale di Matera così sommariamente descritte:

	Lotto

N.
	Descrizione sommaria apparecchiatura
	Quantità
	Importo presunto oltre I.V.A.

	1
	Microscopio ottico a fluorescenza con contrasto di fase
	1
	€ 30.000,00

	2
	Assorbimento atomico 
	1
	€ 90.000,00

	3
	Sistema di produzione in continuo di acqua
	1
	        €   8.000,00

	4
	Spettrometro ICP-OES
	1
	€ 95.000,00

	5
	Gascromatografo  per colonne capillari con detector ECD e FPD per analisi pesticidi
	1
	€ 47.500,00

	6
	Gascromatografo per colonne capillari con detector FID e NPD per l’analisi degli esteri metilici etc.
	1
	€ 47.500,00

	7
	Cappa per radiochimica
	1
	€ 14.000,00

	8
	Software per ambiente windows per il calcolo e la previsione della propagazione del rumore
	1
	€ 12.000,00


I beni offerti dovranno soddisfare i requisiti prescritti per ogni lotto nell’Appendice 1 del presente Bando di Gara, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali richieste”.

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara indicato per ciascun lotto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972 n. 633) da sommarsi agli importi sopra indicati. L’ I.V.A. è a carico dell’Agenzia nella misura vigente al momento del pagamento.

Art.  AUTONUM  – Normativa di riferimento

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto da stipularsi a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, nel presente Bando e nei relativi allegati e nel Codice Civile.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente Bando e nei relativi allegati e nel contratto, l’appalto stesso è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla ditta appaltante (d’ora in avanti denominata DA):

a) Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.402 “Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE”;
b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

c) Codice Civile;

d) Decreto Legislativo n.626/94 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;

e) Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e s.m.ed i.”;

f) Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro per i disabili);

g) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela della privacy);

h) Disciplina relativa all’apposizione della marcatura “CE”;

i) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili in relazione ad ogni tipologia di attrezzatura (UNI, EN, CEI etc.).

Nel presente Bando e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

Art.  AUTONUM  – Definizioni

Nell’ambito del presente Bando, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

a) “Full risk”: tipologia di contratto di assistenza tecnica “full risk” nel quale la ditta manutentrice si accolla la manutenzione ordinaria e straordinaria compresi eventuali pezzi di ricambio.

b) Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla ditta aggiudicataria attraverso l’effettuazione di interventi senza oneri per l’Agenzia, in caso di guasto o di difettosità delle apparecchiature.

c) Offerente: ditta o impresa invitata a partecipare alla gara per l’appalto in questione.

Art.  AUTONUM  – Requisiti per la partecipazione alla gara

Alla gara sono ammesse a presentare offerta Ditte singole, Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica oggetto del presente appalto.

Le imprese singole o temporaneamente raggruppate devono dimostrare di aver fatturato nell’ultimo triennio un importo almeno pari all’importo del lotto o dei lotti per cui si concorre in riferimento a forniture di attrezzature da laboratorio.

In caso di raggruppamento il sopra citato requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 40% e, per le restanti imprese in misura non inferiore al 10%, fino alla concorrenza del fatturato richiesto.

Inoltre l’Offerente dovrà produrre l’elenco delle principali analoghe forniture svolte nell’ultimo triennio da dimostrare con idonea certificazione del committente, da cui si evince che la fornitura è stata realizzata regolarmente e con buon esito, ovvero mediante idonea dichiarazione sostitutiva.

L’offerente dovrà altresì possedere un adeguato organico medio annuo del personale, con indicazione dei tecnici a disposizione, che facciano o meno parte dell’organico dell’impresa, per le attività manutentive previste nella garanzia.

Art.  AUTONUM  – Conformità alle specifiche tecniche richieste

I beni offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi di funzionalità, tecnici ed operativi descritti nell’Appendice 1 del presente Bando, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”. Ciascun offerente, in relazione ai requisiti indicati nell’Appendice 1, dovrà dettagliatamente descrivere le caratteristiche tecnico-funzionali ed operative dell’attrezzatura offerta, allegando depliants, relazioni illustrative, dati tecnici e quant’altro possa risultare utile per consentire all’apposita commissione di attribuire il previsto punteggio per la qualità.

Art.  AUTONUM  – Disciplina del subappalto

E’ vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o parte della fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, a pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. 

Può formare oggetto del contratto di subappalto, se non eseguita in proprio dalla ditta aggiudicataria, l’attività di installazione. In tale ipotesi l’offerente deve indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Art.  AUTONUM  – Divieto di offerte alternative

Non sono ammesse offerte alternative.

Art.  AUTONUM  – Oneri, obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria (DA)

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

a)
Oneri derivanti dall'esecuzione delle forniture:

a.1) l'installazione e messa in funzione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;

a.2) addestramento del personale in servizio all’utilizzo delle apparecchiature, come meglio specificato nell’Appendice 1;

a.3) lo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all’installazione delle forniture all’interno delle strutture edili;

a.4) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino al collaudo delle forniture;

a.5) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte dell’Agenzia, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

a.6) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo.

è a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Art.  AUTONUM  – Cauzione

a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata da una cauzione pari al 5% (cinquepercento) dell’importo a base di gara previsto per i lotti per i quali è presentata l’offerta. La cauzione dovrà essere prestata, nel rispetto del disposto della Legge 348/82, in uno dei seguenti modi:

· in contanti mediante versamento sul c.c. postale n° 385856 intestato all’A.R.P.A.B.;

· mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare del Materano- Via Di Giura- Potenza, tesoriere dell’Agenzia;

· in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito; 

· mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione è restituita successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto anche ai non aggiudicatari.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la fideiussione o la polizza assicurativa devono avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’Agenzia. 

Con tale clausola il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario, ovvero di terzi aventi causa.  

b) Cauzione definitiva - Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. La ditta aggiudicataria, a garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A..

Detta cauzione dovrà essere prestata nei modi previsti per la cauzione provvisoria e dovrà coprire l’intero periodo contrattuale compreso il periodo di garanzia. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenzia, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria dei partecipanti alla gara. La cauzione resterà vincolata fino a tutta la durata del periodo di garanzia, e sarà incamerata in tutto o in parte dall’Agenzia nei casi previsti dalle leggi in vigore. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto, comprensivo del periodo coperto da garanzia, e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. 

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su richiesta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

Art.  AUTONUM  – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del contraente è quella del pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs n°358 del 24 luglio 1992 modificato ed integrato dal D.Lgs n° 402 del 20 ottobre 1998.

L’appalto sarà affidato per ciascun lotto di attrezzature, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. b) del D.Lgs 358/92 e s.i. e m., all’offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver accertato la idoneità tecnica delle attrezzature proposte rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste e specificate nell’Appendice 1 al presente bando.
L’Agenzia si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e conveniente.

Parametri di valutazione

a) Qualità tecnica:

La valutazione di tale parametro prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di punti 40 (quaranta), che saranno attribuiti dalla Commissione preposta. L’assegnazione dei punteggi si baserà su una valutazione che terrà conto delle caratteristiche proprie dei beni offerti che risultino migliorative rispetto a quelle individuate nell’Appendice 1. In particolare costituiscono elemento di valutazione della Commissione dei seguenti parametri:

1. attrezzature con caratteristiche migliorative dei requisiti tecnici minimi previsti – fino ad un massimo di punti 25;

2. attrezzature con requisiti tecnici migliorativi ulteriori e diversi da quelli previsti tra i requisiti tecnici minimi richiesti – fino ad un massimo di punti 10;

3.  facilità operativa – fino ad un massimo di punti 5;

La Commissione escluderà le offerte relative a beni che non soddisfino i requisiti tecnici, operativi e funzionali minimi richiesti e previsti nell’Appendice 1.

b) Garanzia (full risk) superiore a 24 mesi:

Estensione del periodo e delle condizioni generali di garanzia.

La valutazione di tale parametro prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di punti 10 (dieci), articolato come segue:

· Per anni 3 (tre)  


pt. 3

· Per anni 4 (quattro)


pt. 6

· Per anni 5 (cinque) ed oltre

pt. 10

c) Valutazione del prezzo offerto :
Prezzo complessivo di ciascun lotto al netto di I.V.A. La valutazione di tale parametro prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di punti  50 ( cinquanta ).

L’attribuzione del punteggio avverrà applicando le seguenti formule:

Punteggio offerta “n” = Prezzo offerta più basso al netto di IVA  per 50 diviso il prezzo offerta “n”

La somma del totale dei punti assegnati per la qualità tecnica, per la garanzia e per il prezzo darà luogo alla graduatoria finale per ciascun lotto di attrezzature.

Art.  AUTONUM  – Termine di esecuzione della fornitura
La fornitura ed installazione delle attrezzature dovranno essere effettuati entro 45 giorni solari dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Art.  AUTONUM  – Vincolabilità dell’offerta

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. 

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta partecipante è obbligata alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta stessa. 

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta concorrente, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa. 

Per l’Agenzia non sorgerà l'impegno sino a quando il provvedimento d’approvazione degli atti di gara sarà divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Art.  AUTONUM  – Documentazione per la partecipazione alla gara

Le Ditte interessate dovranno produrre la documentazione elencata negli articoli che seguono, suddivisa in tre buste contenute in un unico plico:

· busta “A”: documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara;

· busta “B”: descrizione tecnica delle apparecchiature offerte;

· busta “C”: offerta economica.

Art.  AUTONUM  – Contenuto della busta “A”

Nella busta “A” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

A.1) Copia del presente Bando, appendice e capitolato, timbrati e firmati per totale accettazione in ogni pagina;

A.2) Documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria ;

A.3) Dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dal legale rappresentante dell’Offerente e compilata in conformità al modello riportato in Allegato A;

A.4) Elenco delle principali analoghe forniture svolte nell’ultimo triennio, da dimostrare con idonea certificazione del committente ovvero mediante idonea dichiarazione sostitutiva;

A.5) Dichiarazione relativa all’organico medio annuo con particolare riferimento ai tecnici a disposizione per le attività manutentive.  

A.6) Indicazione del lotto o dei lotti per il quale o i quali si partecipa;

A.7) Fatturato nell’ultimo triennio che dovrà essere di un importo almeno pari all’importo del lotto o dei lotti per cui si concorre in riferimento a forniture di attrezzature da laboratorio.

LA MANCATA PRODUZIONE DI ANCHE UNO SOLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

La documentazione di cui innanzi deve essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la seguente dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Art.  AUTONUM  – Contenuto della busta “B”

La busta “B” dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei beni offerti alle specifiche tecniche minime indicate nell’Appendice 1 del presente Bando e quelle migliorative sia riferite ai requisiti tecnici minimi che a requisiti tecnici ulteriori e diversi da quelli minimi.

I documenti da includere nella busta “B” sono i seguenti:

B.1) Indicazione del modello, della marca e di quant’altro utile ad identificare il prodotto offerto e gli eventuali accessori;

B.2) Descrizione dettagliata, distinta per ciascun prodotto, delle caratteristiche e dei dati tecnici del prodotto, con allegazione di materiale illustrativo, depliants e quant’altro ritenuto utile per la formulazione di un idoneo giudizio tecnico da parte dell’apposita commissione; 

B.3) Elenco dei marchi di qualità e dichiarazione di conformità delle apparecchiature agli standard di qualità e sicurezza a norma delle leggi vigenti;

B.4) Periodo di garanzia previsto, da espletarsi con le modalità stabilite al successivo art. 19, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto all’art. 11. Dovrà altresì indicarsi il recapito anche telefonico ed il numero di fax per l’attivazione di chiamate in assistenza tecnica.

I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana  debitamente sottoscritta dall’Offerente.

La documentazione di cui innanzi, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate, deve essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “BUSTA B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA”.

LA MANCATA PRODUZIONE DI ANCHE UNO SOLO DEI SUINDICATI DOCUMENTI  COMPORTERA’ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

Art.  AUTONUM  – Contenuto della busta “C”

L'offerta economica, che dovrà essere presentata per ciascun lotto, dovrà essere redatta in lingua italiana, essere in regola con la vigente normativa sul bollo, dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da persona avente i poteri per impegnare l’Offerente, ed espressa in cifre e lettere.

In caso di offerta proveniente da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate valgono le modalità di cui all’art. 10 del D.Lgs.  n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide quelle espresse in lettere.

L’offerta dovrà inoltre contenere le seguenti voci :

C.1) Denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA dell’Offerente (in caso di raggruppamento, devono essere indicate tutte le imprese).

C.2) Prezzo complessivo dell’intero lotto, escluso I.V.A.

LA MANCATA PRODUZIONE DELL’OFFERTA DETTAGLIATA NELLE SUE VOCI  COMPORTERA’ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'offerta dovrà essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N…….”(specificare il numero di riferimento).

Art.  AUTONUM  –  Addestramento del personale

L’Offerente è tenuto a fornire, ove previsto nell’Appendice 1, l’addestramento del personale utilizzatore dei beni offerti.

L’addestramento dovrà avvenire presso i locali di installazione della fornitura.

Art.  AUTONUM  –  Garanzia

L'apparecchiatura fornita deve essere priva di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione tecnica.

La Ditta assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura nuova di fabbrica  in ciascuna delle sue componenti ed è tenuta a garantire che le apparecchiature fornite siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime che le rendano inidonee all’uso al quale sono destinate, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'apparecchiatura, in ogni sua componente, deve essere garantita  da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo minimo di mesi 24 (ventiquattro), salvo maggiore durata offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data dell’avvenuto collaudo con esito favorevole ed accettazione definitiva.

La DA, pertanto, è obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nell’apparecchiatura fornita, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati ed a riportare l’apparecchiatura stessa in condizioni di regolare funzionamento.

La garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se trascurabili sul valore o sul funzionamento del bene.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, senza alcun onere per l’Agenzia, l’assistenza tecnica e la manutenzione all’apparecchiatura, comprensiva del diritto di chiamata, della mano d’opera, delle spese di trasferta e delle parti di ricambio. Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo. Pertanto il periodo di garanzia è equiparato, ad ogni effetto, al contratto di manutenzione “full-risk”.

Durante il periodo di garanzia la DA è tenuta ad adempiere  tali obblighi entro il termine massimo di 72 ore dalla richiesta.
Si precisa che, per ogni giorno lavorativo di ritardo (considerando come orario di lavoro standard l’intervallo 8.00 -18.00 dal lunedì al venerdì) sarà applicata alla Ditta fornitrice una penale pari all’1% del valore del bene.

Entro lo stesso termine la DA deve, se necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste, e se ciò non fosse bastevole, ritirare i beni stessi, sostituendoli con altri nuovi.

Qualora trascorso il termine citato la Ditta non abbia adempiuto gli obblighi suddetti, l’Agenzia si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti e gli inconvenienti, con conseguente addebito delle spese sostenute.

A garanzia di tale obbligo l’Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria in relazione ad altre forniture in corso con l’Agenzia.

Art.  AUTONUM  – Termine perentorio e modalità di presentazione delle offerte

Le buste “A”, “B”, “C” con l'indicazione del proprio contenuto, dovranno essere comprese in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: "PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI LABORATORIO  CON SCADENZA IL GIORNO 9/6/2004”.

Il plico, che dovrà riportare denominazione e recapito del mittente, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata tramite il servizio postale pubblico o servizi equiparati autorizzati, ovvero mediante consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia, al seguente indirizzo: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA Via della Fisica 18 /c/d – 85100 POTENZA , entro le ore 13.00 del giorno 09/06/2004.

Il recapito dell'offerta ed il rispetto dei termini di consegna rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà tenuto conto dei plichi che pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi quest’Agenzia esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore, o per la consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello sopraindicato. 

Oltre il termine perentorio su indicato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

A tal fine farà fede la data di ricezione del plico apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Agenzia.

Art.2 AUTONUM  – Informazioni sulla gara

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste anche telefonicamente ai numeri 0971/493720-73. 

Per le informazioni di carattere tecnico si potrà contattare anche telefonicamente il Responsabile tecnico di ogni singola tipologia di attrezzatura, indicato nell’Appendice 1, richiedendone il numero telefonico al centralino dell’Agenzia 0971.493711

Le richieste di informazioni saranno accettate fino a quindici giorni prima della data fissata per la presentazione dell’offerta.

Art. 22– Offerta sostitutiva

E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:

a) sia presentata dal medesimo offerente;

b) revochi e non integri la precedente offerta;

c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI LABORATORIO  CON SCADENZA IL GIORNO 9/6/2004” scritta in rosso;
d) sia presentata entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 23 – Cause espresse di esclusione

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte:

a) lacunose nelle informazioni relative alle caratteristiche tecniche, tali da non permettere, a giudizio insindacabile della SA, la  valutazione sull’idoneità tecnica dei beni offerti;

b) prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione;

c) non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della Ditta offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate;

d) presentate in plichi o buste non riportanti le diciture richieste, ovvero lacerati, o non chiusi e sigillati;

e) mancanti di uno dei documenti richiesti o qualora, a seguito di invito della SA, la Ditta non abbia provveduto ad integrare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati;

f) mancanti dei requisiti richiesti per la partecipazione;

g) mancanti delle informazioni richieste;

h) in caso di compartecipazione tra imprese concorrenti alla gara;

i) per le quali non sia stato costituito il deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta;

j) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previsti nel presente Bando e nei documenti complementari.

Art. 24 – Svolgimento della gara

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso i locali dell’ Agenzia in Via della Fisica n. 18 c/d- 85100 -Potenza alle ore 10.00 del giorno 11/6/2004.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è presente nella sala della gara.

Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone a ciò appositamente delegate, in numero non superiore ad uno.

Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, il Presidente dell’ apposita commissione nominata, con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia, dichiarati aperti i lavori, procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti siano o no legittimati a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla regolarità dello svolgimento della gara.

A tal fine il Presidente inviterà i presenti ad esibire documento o delega che dà facoltà ad ogni singolo intervenuto a presenziare e ad intervenire in nome e per conto dell’Offerente.

Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto della Ditta partecipante non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni. Successivamente la Commissione preso atto dei plichi pervenuti procederà all’accertamento della data di arrivo, alla verifica dell’integrità dei sigilli, delle firme e delle diciture richieste apposte sugli involucri esterni, escludendo dalla gara quelli non conformi alle prescrizioni contenute nel presente bando.

La Commissione procederà, per ciascun concorrente, all’apertura del plico e della busta  “A” ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa richiesta ed ivi contenuta. Saranno ammessi alla fase successiva della gara i concorrenti che risulteranno in regola con la documentazione presentata. Quindi procederà, per i concorrenti ammessi, all’apertura della busta “B”, contenente i documenti tecnici, alla verifica degli stessi, consistente nell’accertamento della presentazione di tutta la documentazione richiesta nel presente bando.

Il Presidente consegnerà la documentazione tecnica ai tecnici componenti la Commissione ai fini delle valutazioni da rendersi ai sensi del precedente art. 11

La gara sarà quindi sospesa per consentire alla Commissione di formulare le proprie motivate valutazioni e quindi attribuire i conseguenti punteggi. 

Le valutazioni tecniche saranno effettuate in una o più sedute non pubbliche.

I componenti tecnici della Commissione avranno facoltà di chiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che possono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro il termine richiesto.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.

Alla ripresa della gara si procederà alle seguenti operazioni:

1. Lettura della relazione tecnica, dichiarazione della idoneità o non idoneità delle attrezzature proposte dai concorrenti, punteggi assegnati;

2. Apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ciascun lotto, delle sole ditte le cui attrezzature sono stato ritenute tecnicamente idonee;

3. Verifica delle offerte anomale secondo quanto indicato nel successivo articolo 25.

In caso di presenza di offerte anomale la seduta viene sospesa fino alla definizione della fase di verifica.

4. Formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria per singolo lotto

Nel caso che nessuna  attrezzatura proposta raggiunga il punteggio minimo previsto per la qualità, non si darà luogo all’aggiudicazione.

Nessun compenso o rimborso di spesa spetterà alle Ditte concorrenti per la proposta di fornitura presentata.

Art. 25 – Pari offerte o offerte anormalmente basse

Qualora due o più Ditte offrono lo stesso prezzo per singolo lotto di attrezzature, si procederà nel seguente modo:

· Richiesta di una miglioria dell’offerta tra i concorrenti presenti, muniti di idonea procura;

· Estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827, se nessuno dei concorrenti è presente, ovvero se presenti nessuno propone un’offerta migliorativa.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla fornitura, la Commissione di gara, prima di escludere, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute e qualora non siano ritenute valide, rigetta l’offerta ed esclude dalla gara.

Sono in ogni caso assoggettate a verifica le offerte inferiori alla media dei prezzi offerti diminuita di 1/5.

Art. 26 – Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per la DA, per effetto della presentazione dell’offerta, non è obbligatoria per l’Agenzia sino a quando, ai sensi della vigente normativa, gli atti di gara saranno stati approvati con formale atto dell’Agenzia.

L’aggiudicazione della gara sarà notificata alla DA con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’Agenzia, con la stessa nota, invita la DA a:

a) costituire la cauzione definitiva in una delle forme consentite dalle norme vigenti;

b) produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

c)  inviare la somma necessaria a coprire le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto ed alla sua esecuzione.

Ove, nel termine di venti giorni solari dalla data indicata nella suddetta nota, la DA non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia presentata per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, o risultasse, dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dalla verifica della documentazione richiesta, non essere in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’Agenzia disporrà la revoca dell’aggiudicazione e potrà aggiudicare la fornitura alla Ditta classificatasi seconda, e così via in ordine decrescente di classificazione , anche nel caso di successive rinunce. In tal caso l’Agenzia incamererà la cauzione provvisoria riservandosi il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 27 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione  presso il competente Ufficio, in caso d’uso. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

· il presente Bando, completo di Allegato ed Appendice;

· la documentazione amministrativa e tecnica presentate in sede di gara;

· le offerte economica;

· la cauzione definitiva;

· il capitolato speciale d’appalto.

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della DA.

Art. 28 – Annullamento o revoca
L’Agenzia si riserva la facoltà di annullare o revocare il procedimento di appalto, anche se aggiudicato dalla Commissione di gara, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. 

Le Ditte partecipanti non potranno avanzare pretese di alcun compenso o di risarcimento danni .

IL DIRETTORE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO

(Dr. Antonio PEDOTA)

Allegati:

· Dichiarazione sostitutiva (A) 

· Caratteristiche tecniche delle attrezzature (Appendice 1)

· Capitolato speciale d’appalto












ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, del titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente.

Il sottoscritto…………………………………………nato a ………………………………... il………………..     Cod.Fisc…………………………………….residente in……………… via…………………n………., nella qualità di……………………………………………….. 

della ditta/impresa…………………………………… con sede  in ………………………….. 

via……………………..n……. Cod.Fisc………………………. 

Patita Iva……………………….telefono e fax……………………

 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

a) che la Ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigiano di _____________,ed attesta i seguenti dati:

      -
Ragione sociale della Ditta………..

-
Numero d’iscrizione …………..      

-
Data di iscrizione ……………..        

-
Durata della Ditta / data termine ……………          

-
Forma Giuridica……………….          

-
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)……………………………..

-
Specifica attività della Ditta ………………………………….                    

b) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

c) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

d)
di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

e) di aver assolto agli obblighi di cui dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 ( norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);

f) che in caso di aggiudicazione la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando integrale di gara ed allegato capitolato speciale;

g)
di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

h)
di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

i)
che la Ditta non è incorsa, nell’esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

j)
che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

k) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

l) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e di tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali  che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dell’installazione e tale quindi da consentire la propria offerta;

m)
che alla presente gara non partecipano, presentando offerta, Ditte controllate o collegate ex art. 2359 del Codice Civile;

n) che le attrezzature proposte sono conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;

o) che i beni per i quali è presentata offerta sono conformi alle normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili in relazione ad ogni tipologia di attrezzatura (UNI, EN, CEI etc.);

p) che la Ditta ha la capacità finanziaria, economica e tecnica idonea all’esecuzione della fornitura per la quale  presenta offerta;

q) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;

r) di assicurare la disponibilità di tutti i ricambi ed accessori per non meno di 8 (otto) anni dalla data di collaudo della fornitura;

s)  di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nel bando, nel capitolato speciale e nella documentazione complementare, nonché tutte le relative circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possano influire sull’esecuzione dell’appalto stesso, e di incondizionata accettazione delle stesse;

t)  d’ impegnarsi a uniformarsi, in tutte le fasi di consegna, installazione, verifica e collaudo, alle direttive impartite dal Responsabile tecnico dell’Agenzia.


Luogo e data
       (firma del dichiarante)

N.B. In caso di imprese riunite la presente dichiarazione dovrà essere presentata per ciascuna impresa associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara.

APPENDICE 1

Configurazione e caratteristiche tecniche,

operative e funzionali minime richieste.

Lotto n.  1 - 
N. 1 MICROSCOPIO OTTICO A FLUORESCENZA CON CONTRASTO DI FASE

Specifiche tecniche:

· Sistema di messa a fuoco e la traslazione contemporanea con una mano

· Macro e micrometrica con dispositivo di blocco

· Tubo di osservazione con uscita fotografica

· Oculari CFI e ob. 10x, 40x, 100x

· Contrasto di fase a condensatore e slitta di fase per ob. 10x e 40x

· Corredo ottico per contrasto di fase

· Dispositivo per EPI-FLUORESCENZA

· Sistema di acquisizione immagini con camera digitale

· Monitor a colori

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 1

Responsabile tecnico: Dr. Ambrico Francesco

Lotto n.  2 –  N. 1 ASSORBIMENTO ATOMICO

L’Apparecchio deve prevedere l’utilizzo dei diversi sistemi di atomizzazione, fiamma, fornetto di grafite con correzione Zeeman, sistema per gli idruri:

Il sistema ottico:

deve prevedere il doppio raggio che consenta la lettura contemporanea dei segnali provenienti dal raggio che attraversa il campione ed il raggio di riferimento;

coprire un vasto intervallo di lunghezze d’onda che comprenda l’UV ed il visibile con fenditure per la fiamma o modificate per il fornetto;

deve prevedere un alloggiamento per più lampade con preallineamento della posizione ottimale e la rapida selezione automatica della lampada in uso.

Per i sistemi di atomizzazione:

la fiamma deve essere completamente controllata con un sistema computerizzato che preveda il controllo dei gas per l’accensione e lo spegnimento e consenta di avvisare nel caso di anomalie come l’interruzione del flusso dei gas, anomalie nel drenaggio, di ricercare automaticamente il massimo della sensibilità ecc. Inoltre il bruciatore deve essere dotato di una camera di premiscelazione dove, per motivi di sicurezza, avviene la miscelazione dell’acetilene e dell’ossidante.

Il fornetto di grafite deve essere dotato della correzione del fondo Zeeman, della possibilità di impostare più stadi indipendenti di temperatura, di un sistema di controlli della temperatura del fornetto e dell’acqua di raffreddamento, e poter alloggiare diversi supporti di atomizzazione.

Il sistema per gli idruri deve permettere la produzione in continuo di riducente sul quale verrà iniettato il campione da analizzare per determinare l’eventuale presenza di Hg, As e di altri elementi in grado di produrre idruri.

L’autocampionatore deve consentire l’introduzione automatica dei campioni in soluzione anche in maniera causale, devono essere disponibili posizioni per l’uso di standard di calibrazione e di modificanti di matrice, deve essere possibile l’applicazione di tecniche di preconcentrazione, di diluizione, preparazione automatica di soluzioni standard e di modificare il volume da iniettare.

L’intero strumento deve essere completamente controllato da un adeguato hardware, e relativa strampante laser, in grado di gestire un software capace di effettuare il controllo completo di tutti i parametri operativi, la compilazione dei report analitici e soddisfare tutte le esigenze previste dalla Buona Pratica di Laboratorio.

A completamento del sistema vi devono essere le lampade a singolo o multielemento per l’analisi di:

Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Ag, As, Cd, Hg, Cr, Pb, Ni, Co, Se, V, Sn, Sb.

L’apparecchio deve essere dotato di una idonea cappa di aspirazione fumi che rispetti la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 3

Responsabile tecnico: Dr. Schiuma Francesco
Lotto n.  3 – N. 1 SISTEMA DI PRODUZIONE IN CONTINUO DI ACQUA
Sistema di produzione in continuo di acqua a grado analitico II ASTM a partire da acqua potabile, mediante osmosi inversa ed elettrodeionizzazione, rigenerazione in continuo delle resine a scambio ionico, con portata normale a 15°C e di almeno 5 l/h e conducibilità massima in uscita 0,1 us/cm.

Serbatoio da almeno 30 lt. per l’accumulo di acqua e protetto contro l’ingresso di contaminanti esterni. Certificazione ISO 9001.

Il sistema deve essere corredato di tutti gli accessori per il completo e corretto funzionamento.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera
Responsabile tecnico: Dr. Schiuma Francesco
Lotto n.  4 – N. 1 SPETTROMETRO ICP-OES

Spettrometro I.C.P. veloce con lettura simultanea del segnale e dei punti di correzione del fondo.

Intervallo spettrale: 160-766 nm.

Risoluzione ottica migliore di 0,009 nm a 200 (misurata come ampiezza del picco a metà altezza).

Controllo automatico delle lunghezze d’onda tramite lampada policromatica simultaneamente all’analisi del campione.

· Torcia ICP per lettura del plasma radiale e assiale, gestito da software e con possibilità, durante l’analisi, di determinare gli elementi nell’uno o nell’altro modo con sistema di smontaggio facilitato, centratura automatica da software

· Altezza di osservazione della torcia variabile e possibilmente ottimizzabile da software automaticamente

· Rivelatore allo stato solido tipo CCD con lettura simultanea del segnale generato dall’emissione degli analiti, dei punti di correzione del fondo e delle righe di emissione della sorgente di calibrazione

· Generatore a 40 MHz, con efficienza di potenza superiore al 77% e variazione della stabilità di potenza inferiore all’1%

· Iniettori e nebulizzatori intercambiabili di diverso tipo per adattarsi a qualsiasi matrice

· Completa smontabilità della torcia e delle camere di nebulizzazione da parte dell’operatore

· Possibilità di termostatazione del comparto camera di nebulizzazione

· Nebulizzatore e camera di nebulizzazione resistenti all’HF, basi forti e solventi a basso effetto memoria (lavaggio rapido)

· Flusso dell’Argon del nebulizzatore controllato da Mass Flow Controller

· Pompa peristaltica a 3 canali

· Possibilità di leggere nello stesso metodo in modo sia radiale che assiale per ogni elemento analizzato

· Software in ambiente Windows NT 32 bit, che gestisca tutte le principali funzioni operative, quali:

· gestione operativa di ogni parametro del plasma, programmazione dello spegnimento e dell’accensione

· possibilità di completo riprocessamento dei dati anche a distanza di tempo

· gestione automatica di campioni di controllo e Q.C.

· facile operatività nella scrittura di un metodo e scelta delle lunghezze d’onda di lavoro

· software per l’eliminazione delle interferenze spettrali interelemento e di matrice attraverso routine di calcolo chemiometrico

· Sistema di raffreddamento a circuito chiuso

· Campionatore automatico

· Kit assistenza remota e teleassistenza

· Certificazione ISO 9001 ed ISO 9002 per assistenza postvendita

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 3
Responsabile tecnico: Dr. Scarciolla Emanuele

Lotto n.  5 - 
N. 1 GASCROMATOGRAFO PER COLONNE CAPILLARI, CON DETECTOR ECD E FPD, DEDICATO PER L’ANALISI DI PESTICIDI

composto da:

· Forno termostatabile da circa 10°C sopra la temperatura ambiente fino a circa 450°C, in grado di ospitare contemporaneamente almeno 2 colonne capillari; possibilità di incremento programmato della temperatura fino a circa 30°C/minuto; velocità di raffreddamento di circa 30°C/minuto;

· 2 iniettori per colonne capillari di tipo split/splitless con intervallo di termostatazione di circa 50-450°C;

· 1 detector a cattura di elettroni (ECD) selettivo per i pesticidi organoclorurati;

· 1 detector fotometrico a fiamma (FPD) selettivo per i pesticidi organofosforati;

· 1 autocampionatore con piatto in grado di ospitare almeno 100 vials per l’iniezione automatica dei campioni;

· 2 supporti per colonne capillari;

· sistema di controllo dei gas;

· 1 colonna capillare in silice fusa per gascromatografia con fase di tipo DB-608, SPB-608 o equivalente, lunghezza 30 metri, diametro interno 0,25 o 0,32 o 0,53 mm, spessore del film 0,25 o 0,50 μm (micrometri);

· 1 colonna capillare in silice fusa per gascromatografia con fase di tipo DB-5, SPB-5 o equivalente, lunghezza 30 metri, diametro interno 0,25 o 0,32 o 0,53 mm, spessore del film 0,25 o 0,50 μm (micrometri);

· software di gestione per il controllo da personal computer, in ambiente Windows, delle funzioni strumentali del GC e dell’autocampionatore, nonché per l’acquisizione ed integrazione dei cromatogrammi per l’analisi quali-quantitativa;

· personal computer con hard disk da almeno 30 GB, RAM 256 MB, monitor a tubo catodico da 17 pollici, interfaccia di collegamento al GC e stampante a colori.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 3

Responsabile tecnico: Dr. Altacera Pierantonio

Lotto n.  6 - 
N. 1 GASCROMATOGRAFO PER COLONNE CAPIL​LARI, CON DETECTOR FID E NPD, PER L’ANALISI DEGLI ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI NEGLI OLI ALIMENTARI E DI COMPOSTI AZOTATI E FOSFORATI

composto da:

· Forno termostatabile da circa 10°C sopra la temperatura ambiente fino a circa 450°C, in grado di ospitare contemporaneamente almeno 2 colonne capillari; possibilità di incremento programmato della temperatura fino a circa 30°C/minuto; velocità di raffreddamento di circa 30°C/minuto;

· 2 iniettori per colonne capillari di tipo split/splitless con intervallo di termostatazione di circa 50-450°C;

· 1 detector a ionizzazione di fiamma (FID)

· 1 detector selettivo per composti contenenti azoto e fosforo (NPD);

· 1 autocampionatore con piatto in grado di ospitare almeno 100 vials per l’iniezione automatica dei campioni;

· 2 supporti per colonne capillari;

· sistema di controllo dei gas;

· 1 colonna capillare in silice fusa per gascromatografia con fase tipo cianopropilpolisilossano specifica per la separazione degli isomeri cis-trans degli esteri metilici degli acidi grassi (FAME), lunghezza 60 o 100 metri, diametro interno 0,25 mm, spessore del film 0,20 o 0,25 μm (micrometri);

· 1 colonna capillare in silice fusa per gascromatografia con fase di glicolepolietilenico legato tipo DB-WAX o equivalente, lunghezza 30 metri, diametro interno 0,25 o 0,32 mm, spessore del film 0,25 μm (micrometri), per l’analisi dei FAME;

· 1 colonna capillare in silice fusa per gascromatografia con fase tipo DB-35, SPB-35 o equivalente, lunghezza 30 metri, diametro interno 0,25 mm, spessore del film 0,25 μm (micrometri) per l’analisi di erbicidi triazinici e/o contenenti azoto con detector selettivo NPD;

· software di gestione per il controllo da personal computer, in ambiente Windows, delle funzioni strumentali del GC e dell’autocampionatore, nonché per l’acquisizione ed integrazione dei cromatogrammi per l’analisi quali-quantitativa;

· personal computer con hard disk da almeno 30 GB, RAM 256 MB, monitor a tubo catodico da 17 pollici, interfaccia di collegamento al GC e stampante a colori.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 3

Responsabile tecnico:  Dr. Altacera Pierantonio

Lotto n.  7 –
N. 1 CAPPA PER RADIOCHIMICA (stazione di lavoro) PER LABORATORIO CRR.

Stazione di lavoro per l’abbattimento dei radioisotopi aerosospesi provenienti dalla manipolazione di sostanze liquide volatili o gassose.

Specifiche tecniche:

· Completamente realizzata in acciaio INOX AISI 304, progettata nel rispetto delle  vigenti norme di Radioprotezione;

· Struttura completamente decontaminabile con giunzioni realizzate senza soluzione di continuità;

· Piano di lavoro con bordi rialzati per il contenimento dei liquidi;

· Chiusura frontale con saliscendi in Plexiglas;

· By-pass di regolazione del flusso di aria;

· Sistema di aspirazione a doppia parete, velocità frontale dell’aria 50 cm/sec.;

· Gruppo di filtrazione con filtri assoluti ed a carbone attivo integrato nella struttura della cappa;

· Scarico controllato per rifiuti liquidi radioattivi in bidone di polietilene capacità litri 20;

· Centralina elettronica con sonda di livello capacitiva esterna;

· Interruzione automatica del flusso idrico a contenitore pieno;

· Comando remoto per la regolazione acqua calda/fredda;

· Avviamento ed interruzione dell’acqua tramite cellula fotoelettrica comandata dal piede dell’operatore;

· Beccuccio per gas con comando remoto;

· Impianto elettrico a norma CEI;

· 2 prese elettriche interbloccate 2P+T 16A;

· Manometro per il controllo dell’intasamento dei filtri;

· Tastiera a membrana con superficie decontaminabile.

Dimensioni: mm (l x p x h) 1500 x 750 x 2600


Alimentazione: 230 V, 50 Hz

    Peso: circa 400 kg.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera
Responsabile tecnico: Dr.ssa Fortunato Carmela

Lotto n.  8 –
SOFTWARE PER AMBIENTE WINDOWS PER IL CALCOLO E LA PREVISIONE DELLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE

Software in italiano, in grado di definire, almeno tramite il metodo del Ray Tracing, la propagazione del rumore nell’ambiente, prodotto dal traffico veicolare sia urbano che extra urbano, consentendo anche l’uso dello standard stradale ENEA (leggeri, pesanti, moto e motorini), sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli globali e le varie componenti direzionali, senza limiti al numero di sorgenti e recettori utilizzabili contemporaneamente; l’inserimento dei dati deve poter avvenire tramite files in diversi formati, mouse o tavola digitalizzatrice; pacchetto software per archivio dei dati relativi al luogo (orografia del territorio, presenza di strade, barriere, ecc.) sul quale fare la previsione; possibilità di elaborare, di visualizzare e stampare varie rappresentazioni grafiche dei livelli calcolati e dei livelli globali, combinando quelli previsionali e quelli di fondo misurati, nonché la rappresentazione grafica a colori della mappa del territorio con possibilità di rappresentazione in 3D.

Luogo di consegna ed installazione: Dipartimento Provinciale di Matera

Addestramento del personale: giorni 2
Responsabile tecnico: Dr.ssa Fortunato Carmela 

Capitolato speciale d’appalto

per la fornitura e l’installazione di attrezzature di laboratorio da destinare al Dipartimento provinciale di Matera

Art. 1– Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione di attrezzature di laboratorio da destinare al Dipartimento Provinciale di Matera così come  specificato ed indicato nel bando integrale di gara e nell’Appendice1.

Art. 2– Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche dei beni aggiudicati dovranno soddisfare i requisiti offerti in sede di gara i cui requisiti minimi sono prescritti nell’Appendice 1 al Bando di Gara, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”. 

Art. 3– Vincolo contrattuale

L’aggiudicazione mentre è immediatamente vincolante per la Ditta, lo sarà per l’Agenzia soltanto dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4– Responsabile tecnico delle installazioni 

L’Agenzia nomina un Responsabile tecnico, indicato per ciascun lotto di attrezzature nell’Appendice n. 1, che curerà con la DA (Ditta Aggiudicataria) tutti i rapporti relativi alla fornitura fino al collaudo ovvero fino all’attestazione di regolare fornitura.

Art. 5– Consegne

La consegna dei beni, installati e funzionanti per l’uso, deve avvenire nei locali indicati dal Responsabile tecnico indicato dall’Agenzia a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro 45 giorni solari dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte dell’Agenzia avverrà contestualmente al superamento del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione, restando tutti gli oneri previsti del Bando di Gara a carico dalla DA .

Copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Responsabile tecnico dell’Agenzia.

Art. 6– Distinte di spedizione

Le spedizioni devono essere accompagnate da distinte indicanti i colli ed i relativi pesi, nonché gli estremi del contratto cui sono riferite.  Sui colli e sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e, sommariamente, il contenuto.

Art. 7– Ispezione dei materiali consegnati

All’arrivo dei beni sul luogo d’installazione, la DA dovrà aprire tutti i colli e ispezionarne il contenuto insieme al Responsabile tecnico dell’Agenzia. Qualora dall’ispezione dovesse risultare che qualche apparecchiatura abbia subito danni in seguito al trasporto, dovrà essere sostituita senza essere installata. Solo a seguito di esito positivo dell’ispezione, la DA potrà iniziare l’installazione.

Art. 8– Installazione

L’installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata nei luoghi e negli orari preventivamente concordati con il Responsabile tecnico dell’Agenzia.

Art. 9– Spese di imballaggio e trasporto

Il trasferimento delle apparecchiature sul luogo di installazione avverrà nel rispetto della normativa in vigore e sotto la responsabilità della DA.

La DA dovrà provvedere a propria cura e spese all’imballaggio, facchinaggio, posa in opera, installazione e collaudo della fornitura. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della DA e non potranno permanere all’interno dei locali dell’Agenzia.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono all’Agenzia il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli non accettati al collaudo, a tutto danno della DA.

Art. 10– Trasporto, rischi di perdita e danni durante l’esecuzione della fornitura

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in funzione delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell’Agenzia, la DA assume l’obbligo di sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle stesse non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati.

La DA, inoltre, garantisce l’Agenzia contro i danni procurati ai locali e a terzi dai beni forniti o da colpa dei suoi incaricati.

Art. 11– Controllo sulla esecuzione del contratto

Il Responsabile tecnico eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l’Agenzia non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 12– Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a  suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compreso il periodo di garanzia .

Art. 13– Collaudo / Regolare esecuzione

I beni oggetto del contratto sono collaudati ovvero oggetto di attestazione di regolare esecuzione ad opera del Responsabile tecnico nominato dall’Agenzia, che vi provvede ai sensi della normativa vigente. L’operazione è tesa a verificare, per i beni  forniti, la loro conformità al tipo o ai modelli descritti nell’Appendice n. 1 e nell’offerta tecnica.

L’operazione di collaudo o di verifica di regolare fornitura sarà effettuata in contraddittorio con la DA, entro e non oltre quindici giorni dal completamento dell’installazione. Il protocollo di collaudo o di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dal Responsabile tecnico.

Qualora, all’esito di tali operazioni, i beni non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, questi non saranno accettati ed il Responsabile tecnico ne richiederà la sollecita sostituzione. I beni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

L’accertata rispondenza dei beni non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non precedentemente emersi bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dal Responsabile tecnico ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto delle difformità o delle imperfezioni accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dal Responsabile tecnico, è valido contro di essa.

La data di collaudo o di regolare fornitura con esito favorevole darà inizio al periodo di garanzia.

Art. 14– Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire all’Agenzia, contestualmente all’installazione ed ove trattasi di attrezzature da laboratorio, i manuali d’uso e di manutenzione delle attrezzature.

In caso di mancanza di manuali in lingua italiana la ditta dovrà comunque consegnare, con oneri a proprio carico, copie dei manuali tradotti in italiano. 

Art. 15– Richiami in fabbrica

La DA dovrà impegnarsi a segnalare all’Agenzia qualunque notizia relativa a richiami in fabbrica del prodotto fornito, ovvero a difetti riscontrati dal Produttore, entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza.

Art. 16– Cessioni di credito

La Ditta può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Agenzia. 

La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Agenzia.

Art. 17– Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere poste in pagamento solo successivamente al collaudo ovvero all’attestazione di regolare esecuzione con esito favorevole.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo o di regolare esecuzione, dovranno essere trasmesse all’ Agenzia. Il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di collaudo.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L’Agenzia declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Art. 18– Inadempienze e penalità

La DA è soggetta a penalità nel caso in cui la fornitura non avvenga entro i termini stabiliti. In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità della fornitura, installazione, collaudo delle apparecchiature, garanzia full risk delle stesse (con interventi che dovranno essere svolti entro 72 ore dalla richiesta, così come meglio specificato all’art. 19 del bando integrale di gara) verrà applicata una penale in misura dell’ 1 % (unopercento) del valore del bene, per ogni giorno di ritardo oltre la data prevista, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove le penali  superano il 30 % (trentapercento)del valore di acquisto del bene.

Art. 19– Modalità di applicazione delle penalità

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’Agenzia In mancanza di tali crediti, l’ammontare delle penalità sarà incassato dall’Agenzia detraendolo dalla cauzione definitiva.

Le penalità sono notificate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità sarà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 20– Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’Agenzia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) sospensione della fornitura per colpa della DA;

b) quando le penali applicate superano il 30% ( trentapercento) del valore del bene;

c) effettuazione di due sessioni di collaudo o di verifica di regolare esecuzione con esito negativo;

d) reiterazione nel fornire merce non rispondente ai requisiti richiesti;

e) reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;

f) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto successivamente alla stipula del contratto;

g) quando per la seconda volta l’Agenzia abbia dovuto contestare alla DA l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In tali circostanze l’Agenzia potrà dichiarare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’Agenzia.

Art. 21– Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 22– Tutela della privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge n. 675/96 e successive modifiche, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di forniture e servizi.

b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

· per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

· per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

· al personale dipendente dell’Agenzia, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

· a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

· ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle Ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della Legge n. 675/96. 

Art. 23– Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza.

PAGE  
35

