AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA

(A.R.P.A.B.)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'DELL'ARIA.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 ‑ OGGETTO

Il presente capitolato regola le condizioni per lo svolgimento del servizio di manutenzione del sistema di rilevamento degli inquinanti in atmosfera di proprietà dell’A.R.P.A.B..

I soggetti sono così identificati: “Appaltatore" è il soggetto che effettua il servizio di manutenzione, "Committente" è l’A.R.P.A.B.. L'oggetto sottoposto a manutenzione è costituito da n. 7 cabine dotate di strumentazione per il rilevamento di parametri ambientali.

ART. 2 ‑ SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMMITTENTE

Il personale del Committente dopo aver rilevato un guasto o il cattivo funzionamento delle apparecchiature, invierà adeguata richiesta scritta di intervento all'Appaltatore a mezzo facsimile e/o posta elettronica a un apposito centro di raccolta richieste, predisposto dall'appaltatore.

Sarà cura da parte del personale del Committente effettuare: 

· le validazioni dei dati forniti dalla rete;

· ripristini linee elettriche e telefoniche, in caso di guasti esterni alle cabine;

· richieste dei permessi di accesso e di transito in aree private (se necessari).

ART. 3 ‑ SERVIZI RICHIESTI ALLA SOCIETA' APPALTATRICE

Il fornitore dovrà svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva necessarie a garantire il corretto funzionamento della rete di rilevamento utilizzando tecnici specializzati e muniti delle necessarie attrezzature.

Il servizio di manutenzione si articola nelle seguenti attività:

· Manutenzione periodica ordinaria e preventiva della strumentazione di misura e degli apparati accessori, effettuata presso il sito di installazione, comprensiva della fornitura delle parti a consumo utilizzate nelle attività.

· Manutenzione correttiva su chiamata presso il sito di installazione.

· Diagnosi guasti e servizio di strumentazione sostitutiva.

· Servizio di assistenza telefonica.

· Redazione di rapporti:

· libro‑giornale di stazione;

· rapporti di intervento;

· rapporto annuale;

· anagrafica tecnica.

· La strumentazione di misura alloggiata in ciascun sito è descritta in allegato A.

Gli apparati accessori consistono nella struttura della cabina, nonché nell'impianto di condizionamento, impianto elettrico e sistema di prelievo degli inquinanti.

Presso le cabine di misura sono presenti anche apparati hardware e software per l'acquisizione, pre-elaborazione e trasmissione dei dati. Presso il centro di acquisizione dati la strumentazione è composta dall'hardware e dal software utilizzati per le comunicazioni, l'acquisizione, l'elaborazione e la presentazione dei dati.

Tutti gli apparati hardware e software presenti sono da intendersi compresi nel servizio di manutenzione. 

Le attività di manutenzione dovranno essere svolte, escluse le festività nazionali e/o locali, dal lunedì al venerdì, durante il normale orario di lavoro. Per le attività di manutenzione correttiva, l'appaltatore dovrà formulare una proposta di articolazione dell’orario di disponibilità del servizio.

Manutenzione periodica ordinaria e preventiva

La manutenzione periodica assicura il mantenimento delle normali condizioni di funzionamento della strumentazione di misura e delle apparecchiatura accessorie secondo i parametri operativi stabiliti dal costruttore di ciascuna apparecchiatura e strumentazione.

Verranno effettuate ad intervalli programmati e dovranno rifarsi a quanto riportato nei manuali originali oppure essere integrati da quanto comunemente suggerito dall'esperienza. L'attività di manutenzione periodica comprende la fornitura dei materiali di consumo e si svolge secondo le prescrizioni relative a ciascun strumento di misura ed, in subordine, secondo la distinta operazione e il calendario di intervento riportati nel seguito.

I materiali di consumo rimossi diventano di proprietà del fornitore del servizio di manutenzione. Nell'attività di manutenzione periodica sono comprese tutte le ricariche di gas di calibrazione. Le attività riguarderanno:

• il sistema di analisi chimico/fisica,

• il sistema di condizionamento,

• il sistema di acquisizione, trasmissione, elaborazione dati.

Verrà inoltre effettuata la manutenzione del sito in generale compreso manutenzione e riparazione della struttura stessa della cabina (con esclusione della sola tinteggiatura esterna) e relativi impianti: elettrico, telefonico (a valle dal punto finale di competenza dell'Ente fornitore) e pneumatico, compresi modem e condizionatori, pulizia interna delle centraline e quanto altro installato nelle stazioni della rete. Fa, altresì, parte della manutenzione ordinaria la sostituzione, all'occorrenza, delle bombole di taratura e calibrazione e delle bombole di gas ausiliario necessario per il funzionamento degli strumenti, oltre che il taglio dell’erba attorno alle stazioni e la manutenzione e riparazione delle serrature e delle recinzioni.
Per ogni singola strumentazione o altra apparecchiatura di cui all'allegato A), L'Appaltatore dovrà effettuare, come condizione minimale, le operazioni con la relativa periodicità indicata nella proposta tecnica. L'appaltatore dovrà quindi indicare nell'offerta tecnica, per ogni singola apparecchiatura presente nella rete, il tipo di operazioni e la relativa periodicità che intende adottare nell'esecuzione del servizio.

Il servizio comprenderà, comunque, la sostituzione delle parti di consumo, le regolazioni e le tarature necessarie al mantenimento delle caratteristiche ottimali di funzionamento delle apparecchiature. L'Appaltatore dovrà predisporre in ogni stazione della rete un 'quaderno di stazione', dove viene annotata qualsiasi operazione effettuata, anche se di solo controllo.

Manutenzione correttiva

In caso di guasto o cattivo funzionamento delle apparecchiature, su segnalazione del personale del Committente o direttamente da parte dell'Appaltatore, il personale dell'Appaltatore è tenuto ad intervenire per le operazioni di primo intervento e, dove possibile, di ripristino delle apparecchiature, entro 2 (due) ore lavorative successive alla chiamata. La richiesta di intervento, con segnalazione e descrizione del guasto, verrà effettuata via fax. La rimessa in servizio delle apparecchiature interessate dall'anomalia deve avvenire entro il giorno successivo alla data di primo intervento del personale tecnico sul posto.

Il contratto prevede un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva, comprensivi delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale tecnico. In caso di ritardo si applicano le penali previste.

Dopo ogni ripristino sarà obbligatorio da parte dell'Appaltatore eseguire una taratura, attivata e registrata dall'acquisitore locale. Al termine di ogni intervento effettuato, il personale dell'Appaltatore ha il compito di redigere apposito rapporto di intervento sul quaderno di stazione e darne comunicazione al personale del Committente entro il giorno successivo all'intervento.

Dopo aver acquisito la comunicazione di avvenuto intervento, il Committente, nel termine di due giorni lavorativi dalla data della predetta comunicazione, qualora accerti l’esito non positivo dell’intervento, può riaprire la richiesta. Alla terza riapertura consecutiva di richiesta di intervento per lo stesso strumento, se il personale del Committente ha già rilevato l’esito negativo dei precedenti due interventi, l’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura con una ad essa analoga e procedere al ritiro di quella in anomalia per le necessarie riparazioni.

Se durante le operazioni di manutenzione, l'Appaltatore dovesse riscontrare una apparecchiatura non più riparabile, dovrà avanzare riserva di irreparabilità. Una apparecchiatura si considererà non più riparabile quando il costo della riparazione, comprensiva di mano d'opera e parti di ricambio, supera l'80% del valore di listino della apparecchiatura stessa o di una analoga.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare perizie sulla apparecchiatura dichiarata non riparabile e, in caso di un costo di riparazione inferiore a quanto prima indicato, far eseguire la riparazione con oneri a carico dell'Appaltatore, altrimenti può decidere di mettere fuori linea l'apparecchiatura, riconfigurare la rete mediante spostamento di apparecchiatura analoga da altra stazione o deciderne l'acquisto di un'altra (in caso di variazioni quantitative verrà effettuato il ricalcolo del canone manutentivo).

In tali casi di «riserva di irreparabilità» l'Appaltatore dovrà avanzare offerta, non vincolante per il Committente; per la fornitura di una nuova apparecchiatura.

Servizi di Reperibilità

Il Servizio in oggetto dovrà essere fornito dall’Appaltatore, su richiesta del Committente, relativamente ai servizi di manutenzione e/o attività che formano oggetto del presente Capitolato. 

Ai fini dell’attivazione del Servizio di Reperibilità il Committente dovrà inviare la relativa comunicazione all’Appaltatore almeno tre misi prima della data prevista per la predetta attivazione. 

Il Committente potrà chiedere il rinnovo del Servizio, sino alla scadenza del contratto in essere tra le parti, per un periodo di almeno sei mesi, con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta). 

Il Servizio di Reperibilità prevede l’intervento dell’Appaltatore, su chiamata del Committente, al di fuori del normale orario di lavoro e/o nei giorni non lavorativi (festività infrasettimanali, sabato e domenica).

Il Servizio potrà essere richiesto esclusivamente nel caso in cui non sia già attivo il servizio di manutenzione correttiva.

L’Appaltatore dovrà presentare, in fase di offerta tecnica, un’articolata descrizione del Servizio di Reperibilità.

Il Servizio sarà compensato con:

1. un canone fisso rapportato alla durata contrattuale del Servizio;

2. un diritto fisso di chiamata che prescinda dal luogo, dall’orario e dal giorno di erogazione del Servizio;

3. una tariffa oraria, per ogni ora lavorata.

Ai fini dell’erogazione del Servizio, l’Appaltatore si impegna a:

a) rendere attivo un numero telefonico per le chiamate di intervento;

b) intervenire in otto ore solari e ripristinare la strumentazione entro e non oltre sedici ore solari dal ricevimento della chiamata.

ART. 4 ‑ CONSISTENZA IMPIANTI

La rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico risulta costituita in dettaglio dagli apparati descritti in allegato A.

ART. 5 ‑ PARTI DI CONSUMO

Per lo svolgimento della manutenzione preventiva e ordinaria, l'Appaltatore fornisce a suo carico e secondo le necessità, tutte quelle parti soggette a consumo o esaurimento, originali e di prima fornitura; ovvero tutte quelle parti che sono necessarie ed indispensabili per:

• il normale funzionamento delle apparecchiature della rete di monitoraggio;

• la completa funzionalità delle attrezzature.

Fanno parte dei materiali di consumo anche i tubi a permeazione e le ricariche delle bombole di calibrazione e dei gas di servizio.

ART. 6 ‑ PARTI DI RICAMBIO

Per lo svolgimento della manutenzione correttiva, l'Appaltatore fornisce a sua cura e spese, per tutta la durata del contratto, le parti di ricambio necessarie per la rimessa in servizio delle apparecchiature, che devono essere rigorosamente in versione originale e di prima fornitura.

L'Appaltatore si fa carico del magazzino ricambi e della sua gestione. I materiali forniti in sostituzione definitiva si intendono permutati con le parti sostituite e diventano proprietà del Committente.

ART. 7 ‑ ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà specificare le modalità atte ad assicurare in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuo collegamento con i responsabili dei Committente addetti alla gestione della rete per tutta la durata del servizio.

E' fatto obbligo che tutte le ditte concorrenti siano dotate di certificazione di qualità ISO 9001, documentata in relazione tecnica; in caso di raggruppamenti d'impresa, tutte le ditte facenti parte del raggruppamento (mandanti e mandataria) dovranno essere dotate di certificazione di qualità ISO 9001 con oggetto attinente alla gara.

ART. 8 ‑ ESCLUSIONI

Viene escluso per l'Appaltatore l'obbligo di effettuare manutenzione, sia preventiva ed ordinaria che correttiva, nel caso si verifichino le seguenti cause esterne al sistema: inondazioni, folgorazioni, atti vandalici e danneggiamenti da parte di terzi.

Sono inoltre di competenza del Committente i seguenti punti: 

• ripristini linee elettriche e telefoniche;

• richieste dei permessi di accesso e di transito in aree private (se necessari).

ART. 9 ‑ SOSTITUZIONE TEMPORANEA STRUMENTAZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel precedente art 3 (Manutenzione correttiva), qualora non sia possibile, nei tempi previsti, la riparazione di un guasto che pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e, di conseguenza, la corretta acquisizione dei dati, l'Appaltatore deve mettere a disposizione, senza limiti numerici, apparecchiature in sostituzione. Tale condizione si considera rispettata quando l'Appaltatore rende disponibile apparecchiature dei tipi sottoelencati:

•
analizzatori per il rilevamento dei seguenti parametri: CO, NO‑NO2‑NOx, S02, 03, Polveri Totali, Generatori d'aria, Sensori Meteorologici.

•
Sistemi di acquisizione, gestione e trasmissione dati locali (hardware e software).

•

Centro di acquisizione ed elaborazione dati centrale (hardware e software)

Le apparecchiature sostitutive dovranno essere a disposizione fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature originali e devono avere le stesse caratteristiche tecniche di quelle in riparazione, adeguatamente dichiarate. In particolare, per quanto riguarda i sistemi informatici, è fatto obbligo alle ditte di avere a disposizione sistemi sostitutivi (hardware e software) identici a quelli già esistenti nella rete, documentandolo e dichiarandolo adeguatamente nell'offerta tecnica.

ART. 10 ‑ SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA

Il fornitore del servizio di manutenzione effettua l'assistenza telefonica gratuita relativamente alla strumentazione di misura, apparecchiature accessorie e sistemi informatici (hardware e software) installate presso il sito di misura e presso la sede centrale. Il servizio di assistenza telefonica sarà accessibile al personale tecnico del committente. Il fornitore comunicherà preventivamente il nominativo del proprio Responsabile del servizio di assistenza telefonica.

ART. 11 ‑ REDAZIONE DEL LIBRO‑GIORNALE DI STAZIONE

Presso ogni stazione il committente renderà disponibile il Libro‑Giornale della stazione su cui rimane localmente documentata l'attività svolta presso il sito.

Il fornitore del servizio di manutenzione, ad ogni intervento, compilerà un rapporto scritto sul Libro‑Giornale di stazione, riguardante tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che correttiva effettuate sulla strumentazione e sulle apparecchiatura della stazione.

ART. 12 ‑ REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE

Il fornitore del servizio di manutenzione redigerà un rapporto annuale riassuntivo delle operazioni di manutenzione ordinaria e correttiva compiute sulla strumentazione e sulle apparecchiature della rete. Il rapporto annuale conterrà le seguenti informazioni:

· Elenco e descrizione sintetica delle operazioni di manutenzione eseguite. 

· Elenco e descrizione delle operazioni di manutenzione proposte o ritenute opportune.

· Proposte di migliorie tecnico‑funzionali.

ART. 13 ‑ REDAZIONE DEI RAPPORTI DI INTERVENTO

Tutti gli interventi manutentivi debbono essere documentati e comunicati al committente. A tale scopo il fornitore si impegna a:

•
redigere un proprio verbale di intervento al termine di ciascun intervento di manutenzione correttiva;

•
redigere un proprio verbale di intervento al termine di ciascun intervento di manutenzione ordinaria riportando le operazioni compiute, le osservazioni, lo stato generale della rete di rilevamento, ed eventuali osservazioni su migliorie.

Copia di tali verbali dovrà essere inviato al Responsabile del Committente della rete di rilevamento.

ART. 14 – GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA

Per Gestione dell’Anagrafica Tecnica si intende la creazione e la gestione operativa (aggiornamento/modifica) di tutte le informazioni relative alla consistenza delle reti di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e dei relativi impianti oggetto del presente capitolato.

In particolare, dovranno essere censite le informazioni di tipo tecnico, documentale e normativo necessarie per una corretta erogazione dei servizi da parte dell’Appaltatore per tutti gli apparati su cui e per cui lo stesso fornirà prestazioni.

Tali informazioni, che dovranno essere raccolte in un arco temporale di un anno a far data dall’inizio del periodo contrattuale, saranno aggiornate per tutta la durata dell’appalto. Al termine del periodo contrattuale tali dati resteranno di esclusiva proprietà del Committente. Nel caso in cui le informazioni richieste risiedano in un data-base non accessibile ai normali strumenti software di Microsoft Office, dovrà essere fornita gratuitamente al Committente la licenza d’uso del software specifico.

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni che dovranno essere raccolte per tipologia di apparato:

1. Centraline: consistenza della strumentazione e individuazione dei componenti significativi che le costituiscono, con indicazione dei dati di targa e/o progetto;

2. Centri di raccolta ed elaborazione dati: consistenza della strumentazione e individuazione degli apparati HW significativi e degli applicativi SW che li costituiscono;

3. Impianti: consistenza impiantistica e quindi, per ogni impianto presente, individuazione degli apparati significativi che lo costituiscono; locazione fisica dei vari apparati all’interno della struttura fisica della rete; per i vari oggetti i dati di targa e/o di progetto;

4. Documentazione di legge:  certificati ed autorizzazioni presenti e/o necessari; date di validità e/o scadenza dei vari documenti; correlazione con i vari oggetti di cui sopra.

ART. 15 – GESTIONE DEL “CALL CENTER” 

L’Appaltatore dovrà disporre di un “Call Center” che funga da centro di ricezione delle chiamate. Al Committente dovrà essere garantita la consultazione del data base del “Call Center”, tramite accesso telematico dedicato compatibile con la rete informatica del Committente stesso. Tale accesso non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il Committente.

Le chiamate potranno essere ricevute almeno tutti i giorni lavorativi dell’anno – sabato mattina compreso, con esclusione del sabato pomeriggio, domenica e festivi – durante il normale orario di lavoro dell’Appaltatore.

Il “Call Center” dovrà gestire almeno le seguenti attività:

1. ricezione e smistamento di segnalazioni e di richieste di intervento;

2. richieste relative ala stato delle segnalazioni e degli eventuali interventi conseguenti, in corso o programmati;

3. richieste di chiarimento sui servizi oggetto dell’appalto;

4. gestione dei solleciti;

5. gestione dei reclami.

Ad ogni chiamata ricevuta il “Call Center” dovrà assegnare un numero progressivo e classificarla tra le tipologie di cui sopra (1, 2, 3, 4). Nel caso di chiamata riconducibile al precedente punto 1, il Committente segnalerà la tipologia dei guasti riscontrati, la data della richiesta e la priorità dell’intervento.

Sono previsti i seguenti livelli di priorità:

a) Alta – per gli interventi che devono essere effettuati nell’arco temporale di cui al precedente art. 3 (“Manutenzione correttiva”);

b) Media – per gli interventi che devono essere effettuati in un arco temporale tra i 2 e i 5 giorni lavorativi dalla richiesta;

c) Bassa – per gli interventi che devono essere effettuati in u arco temporale tra i 6 e i 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 16 ‑ IMPEGNI DEL SOGGETTO APPALTATORE

Per quanto concerne le attività di manutenzione previste nel presente contratto, l'Appaltatore si impegna nei confronti del Committente ad adempiere a tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato medesimo ed in particolare a garantire le prestazioni sotto indicate:

•
garantire una percentuale di dati validi acquisiti pari ad almeno all'85% (Ottantacinque per cento) dei dati acquisibili nell'arco dell'anno per ogni analizzatore e/o sensore meteorologico e una percentuale di dati validi acquisiti pari ad almeno all'80% (ottanta per cento) dei dati acquisibili nell'arco del mese per ogni analizzatore e/o sensore meteorologico coperto dal servizio di manutenzione;

•
trascrivere tutte le operazioni compiute nei quaderni di stazione e dare comunicazione dell'avvenuto intervento ai gestori delle reti interessati con le modalità indicate;

•
designare un proprio incaricato, responsabile di tutte le attività di coordinamento conseguenti al contratto;

•
garantire, quando richiesto, la propria disponibilità ad effettuare spostamenti di strumentazione o di intere cabine. L'operazione sarà remunerata a parte con riferimento al costo indicato nell'offerta economica dall'Appaltatore;

L'Appaltatore si impegna nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di servizi e delle norme previste dal bando di gara ad effettuare i servizi richiesti e a non divulgare o rendere pubblica qualsiasi informazione di cui venga al corrente durante l'espletamento delle funzioni legate all'adempimento degli obblighi indicati nel presente capitolato.

ART. 17 ‑ NUOVI PREZZI E NUOVE PRESTAZIONI

Qualora vengano richieste all'Appaltatore opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia contemplato nell'elenco contrattuale, le parti contraenti, prima dell'esecuzione concorderanno i nuovi prezzi in analogia con quelli contrattuali. 

In particolare, l’Appaltatore sarà tenuto, su richiesta dell’A.R.P.A.B. e sulla base dei prezzi convenuti con il Committente secondo i predetti criteri, ad effettuare la manutenzione di eventuali nuove centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà dell’Agenzia. 

ART. 18 ‑ DURATA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione decorre dalla data di stipula del contratto e avrà una durata di 3 (tre) anni prorogabili per un periodo fino a 6 mesi.

Durante la vigenza contrattuale non si darà luogo a revisione prezzi. I prezzi potranno essere rivisti, alla scadenza del contratto ed in caso di rinnovo dello stesso, e potranno subire variazioni con riferimento agli aumenti ISTAT intervenuti nel pari periodo.

ART. 19 ‑ PENALITA'

Saranno applicate in funzione di:

•
mancato e/o ritardato intervento di manutenzione entro i termini previsti e/o proposti in offerta tecnica, applicando una penalità pari a Euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta d'intervento.

•
rendimento ottenuto dagli strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola cabina valutato sulla percentuale dei dati orari validi disponibili rispetto ai teorici, con esclusione  dati relativi alle ore di taratura automatica (effettuate a orari stabiliti dal Committente), alle ore di manutenzione e quelli dovuti ad eventi non imputabili al Soggetto Appaltatore quali ad esempio interruzione da parte dell'Enel e/o della Telecom della fornitura dell'energia elettrica e/o dei collegamento telefonico; calamità naturali, atti vandalici, ecc..

Il canone complessivo di manutenzione viene riferito ad un rendimento complessivo medio, su base annua, pari almeno all'85% e ad un rendimento mensile pari almeno all'80% per ciascuna delle seguenti categorie di analizzatori:

· CO, NOx, 03, SO2, PTS, BTX
I rendimenti mensili ed annuali verranno calcolati mediante le seguenti formule:

Il rendimento mensile viene calcolato con la seguente formula (riferito ad ogni singolo analizzatore di ogni singola cabina):

N. dati orari validi nel mese

Rm =
---------------------------------------------------------------------------x 100 

(N. dati orari teorici ‑ N. dati orari esclusi) nel mese

Il rendimento annuale di analizzatore viene calcolato con la seguente formula (riferito ad ogni singolo analizzatore di ogni singola cabina):

N. dati orari validi nell'anno

Ra =
----------------------------------------------------------------------------x 100 

(N. dati orari teorici ‑ N. dati orari esclusi) nell'anno

Applicazione ed importi delle penali

Ove il rendimento mensile di strumento (esclusi i parametri meteorologici) calcolato come precedentemente definito, sia inferiore al valore dell'80%, verrà applicata una penale per un importo pari a quanto definito dalla seguente tabella:

	Rendimento mensile minore di
	importo penale in Euro per strumento

	80%
	50

	70%
	150


Ove il rendimento annuale di strumento (esclusi i parametri meteorologici) calcolato come precedentemente definito, sia inferiore al valore dell85%, verrà applicata una penale per un importo pari a quanto definito dalla seguente tabella:

	Rendimento annuale minore di
	importo penale in Euro per strumento

	85%
	100

	75%
	300


· Applicazioni e importi delle penali per la strumentazione meteorologica.

Ove il rendimento mensile di strumento meteorologico, calcolato come precedentemente definito, sia inferiore al valore dell'80%, verrà applicata una penale per un importo pari a Euro25,00 (venticinque) per ogni sensore.

Ove il rendimento annuale di strumento meteorologico calcolato come precedentemente definito, sia inferiore al valore dell'85%, verrà applicata una penale per un importo pari a Euro 200,00 (duecento) per ogni sensore.

Non corretta compilazione del quaderno di cabina: viene applicata una penale forfettariamente fissata in Euro 50/cabina per ogni visita di manutenzione.

ART. 20 ‑ MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti e la fatturazione del canone sarà effettuata a scadenza quadrimestrale a far data dall'avvenuto inizio delle attività certificata e controfirmata dal responsabile della rete di monitoraggio anticipata ed il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro 60gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture.

Il pagamento è comunque subordinato all'esaurimento delle procedure amministrativo/contabili proprie dell'A.R.P.A.B., previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto da parte dei rispettivi responsabili tecnici. Dal pagamento delle spettanze saranno detratte le eventuali penali rilevate.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al bando di gara. 

STRUMENTAZIONE CENTRALINE MONITORAGGIO AMBIENTALE

	STRUMENTO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	S02
	X
	x
	x
	X
	x
	
	
	

	NOX
	X
	x
	x
	X
	x
	
	
	

	CO
	X
	x
	x
	X
	
	X
	X
	

	O3
	X
	x
	x
	X
	
	
	
	

	PM10
	X
	x
	x
	X
	x
	X
	X
	

	WP
	X
	x
	x
	X
	
	
	
	

	DVP
	X
	x
	x
	X
	
	
	
	

	SIGMAP
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	TEMP
	x
	x
	-X
	X
	
	
	
	

	UMID
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	PRESS
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	PIOGGIA
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	RADTS
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	BENZENE
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	TOLUENE
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	XYLENI
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	COMPR. 
	x
	x
	x
	X
	x
	X
	X
	

	P.C. 
	x
	x
	x
	X
	x
	X
	X
	

	CONDIZION. 
	x
	x
	x
	X
	x
	X
	X
	

	MODEM
	x
	
	x
	X
	x
	X
	X
	

	W.S. e Software 

di gestione
	
	
	
	
	
	
	
	X


LEGENDA:

	1.
	CENTRALINA MELFI AIAS

	2.
	CENTRALINA LAVELLO

	3.
	CENTRALINA MELFI SAN NICOLA

	4.
	CENTRALINA POTENZA PARCO ROSSELLINO

	5.
	CENTRALINA POTENZA VIA CAPORELLA

	6.
	CENTRALINA POTENZA VIALE FIRENZE

	7.
	CENTRALINA POTENZA VIALE UNICEF

	8.
	CENTRO DI ACQUISIZIONE C/O A.R.P.A.B.


